ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ (На бланке предприятия № исх, дата, подпись)

Директору ООО «РАДЭК»

Соколовой Е.Г.

г. Оренбург, ул. Монтажников. 29

В соответствии с медико-техническими рекомендациями прошу провести расчет

стационарных средств радиационной защиты рентгеновского кабинета

Исходные данные:

1. Здание:
* количество этажей;
* на каком этаже расположен рентгеновский кабинет;
* помещения, смежные по вертикали и горизонтали с процедурной рентгеновского кабинета;
* материал и толщина наружной стены, внутренних стен помещений, смежных с процедурной рентгеновского кабинета;
* материал и толщина межэтажных перекрытий над и под процедурной;
* расстояние от процедурной до жилых и служебных помещений соседнего здания (при размещении рентгеновского кабинета выше первого этажа).
1. Процедурная рентгеновского кабинета:
* толщина баритовой штукатурки стен и потолка;
* высота помещения;
* дверные проемы, материал и толщина радиационной защиты дверей;
* оконные проемы, размеры, материал и толщина радиационной защиты ставней:
* марка и толщина рентгеновского защитного стекла.
1. Рентгеновский аппарат:
* наименование, тип, количество рабочих мест;
* рабочая нагрузка W, мА х мин/нед:
* анодное напряжение, кВ;
* значение величины радиационного выхода KR, мГр х м /мА х мин, на расстоянии 1 м от фокуса рентгеновской трубки (при наличии сведений);
* выполненная в масштабе схема расположения аппарата в процедурной с указанием местоположения источника излучения;
* направления первичного пучка рентгеновского излучения;
* минимальный и максимальный подъем источника излучения над полом процедурной;
* максимальное перемещение источника излучения по горизонту от центрального положения.

Приложение; (если такие есть)

1.

**2**.

Руководитель\_\_\_